Załącznik nr 2
Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych

Zadanie / Pakiet 3 – EKG - elektrokardiogram – 8 szt.

Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Rok produkcji 2022	Tak
2.	Okres gwarancji min. 24 miesiące, okresowe przeglądy techniczne aparatów w trakcie gwarancji w cenie zakupu	Tak
3.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	Tak
4.	Dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, certyfikat CE	Tak
5.	Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem	Tak
I	PARAMETRY OGÓLNE
1.	Rejestracja odprowadzeń EKG – 12 standardowych	Tak
2.	Rodzaje badań: ręczny, automatyczny, LONG (długi)	Tak
3.	Długość zapisu badania automatycznego od 6 do 30 sekund	Tak
4.	Długość zapisu badania LONG od 1 do 15 minut	Tak
5.	Drukarka wbudowana w urządzenie	Tak
6.	Szerokość papieru min. 110 mm	Tak
7.	Tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG	Tak
8.	Drukowanie w układzie standardowym: 1, 3, 6 lub 12 kanałów	Tak
9.	Wydruk z bazy pacjentów umożliwiający wydruk dodatkowych danych o badaniu i pacjencie	Tak
10.	Menu w języku polskim	Tak
11.	Klawiatura alfanumeryczna	Tak
12.	Możliwość ustawienia parametrów przebiegu badania w postaci prędkości, czułości i intensywności wydruku	Tak
13.	Wbudowana pamięć do zapisu pacjentów i badań	Tak
14.	Wbudowana bateria umożliwiająca wykonywanie badań bez konieczności zasilania z gniazda elektrycznego	Tak
15.	Wyświetlacz – ekran wbudowany w urządzeniu min. 7``, LCD, dotykowy	Tak
16.	Możliwość komunikacji przewodowej urządzenia poprzez sieć LAN	Tak
17.	Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz	Tak
18.	Filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz	Tak
19.	Filtr izolacji: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 hz	Tak
20.	Filtr dolnoprzepustowy: 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz	Tak
21.	Filtr autoadaptacyjny	Tak
22.	Prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera	Tak
II	WYPOSAŻENIE
1.	Elektrody kończynowe klipsowe – 1 kpl.	Tak
2.	Elektrody przyssawkowe – 1 kpl.	Tak
3.	Kabel EKG – 1 kpl.	Tak
4.	Papier EKG – 10 rolek	Tak
5.	Kabel zasilający – 1 szt.	Tak
6.	Wózek na aparat EKG z możliwością stałego montażu aparatu do wózka zabezpieczająca przed upadkiem, stalowy, kolor biały, na 4 kółka jezdnych z blokadą hamulcem co najmniej 2 kółek	Tak