Załącznik nr 2
Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych

Zadanie / Pakiet 4 – Myjnia endoskopów – 3 szt.

Lp.	Parametry minimalne/ warunki przedmiotu zamówienia	Opis wymagań	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Mycie i dezynfekcja wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich	1 do 2 urządzeń (max. 2 urządzenia) jednocześnie	TAK
2	Środki do mycia i dezynfekcji	Możliwość wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces, dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych (kwas nadoctowy, aldehyd, poliamina) z wyłączeniem granulatów. Środek myjący stosowany jednorazowo.	TAK
3	Menu / obsługa	Menu i obsługa w języku polskim	TAK
4	Wyświetlacz wskazujący fazy danego cyklu	Panel informacyjny LCD wskazujący fazy cyklu pracy w j. polskim	TAK
5	Ustawienia czasu (wszystkie ustawienia zapisywane)	1. Czas mycia (regulowany): 0sek.-30min	TAK
		2. Czas dezynfekcji (regulowany): 1min.- 1h	TAK
		3. Detergent: regulowany czas dozowania 0-60 sek. możliwość zmiany trybu pracy: natrysk lub namaczanie	TAK
		4. Alkohol: 0-60 sek	TAK
		5. Płukanie: 0sek.-30min (Czasy regulowane przez użytkownika)	TAK
6	Tryby pracy	1. Tryb automatyczny z możliwością regulacji czasu dezynfekcji i mycia: Mycie→Detergent→Mycie→Powietrze+Prysznic powietrzny→Dezynfekcja→ Powietrze→Płukanie →Powietrze→Płukanie alkoholem→Powietrze	TAK
		2. Tryb dezynfekcja z możliwością regulacji czasu dezynfekcji i mycia: Powietrze→Dezynfekcja→Powietrze→Płukanie →Powietrze	TAK
		4. Test szczelności Z automatycznym spustem ciśnienia po zakończonym procesie.	TAK
		5. Wymuszony odpływ płynów z komory dezynfekcyjnej	TAK
		6. Napełnianie i opróżnianie środka dezynfekcyjnego – automatyczne mycie zbiornika dezynfektantu przy wymianie środka, Automatyczne opróżnianie środka dezynfekcyjnego – system pomp zapewniający całkowite opróżnienie środka dezynfekcyjnego ze zbiornika niewymagający ręcznego opróżniania pozostałości środka przez użytkownika.
		7. Opcja przepłukania alkoholem	TAK
7	Pojemność zbiornika	Dezynfektant: min. 20L	TAK
		Alkohol: min. 1,5L	TAK
		Detergent: min. 1,5L	TAK
8	System pomp	Pompa testu szczelności, Pompa powietrza, Pompa odpływu, Pompa dezynfektantu, Pompa wodna, Pompa alkoholu, Pompa detergentu	TAK
9	Zbiornik na środek dezynfekcyjny	Wykonany z odpornego na działanie środków chemicznych tworzywa sztucznego.	TAK
10	Komora myjąca	Wykonana z odpornego na działanie środków chemicznych tworzywa sztucznego posiadająca miejsce na umieszczenia koszyka akcesoryjnego.	TAK
11	Sposób otwierania komory myjącej	Myjnia wyposażona w nożny przycisk otwierania komory – niepozwalający na przypadkowe otwarcie w trakcie trwania cyklu. / Dodatkowy przycisk awaryjnego otwarcia komory myjącej na płycie czołowej myjni pozwalający na awaryjne otwarcie nawet w trakcie trwania cyklu.	TAK
12	System filtracji	Filtr wstępny (0,2 mikrona)	TAK
13	Sposoby mycia	1. Powierzchnie zewnętrzne, Mycie bieżącą wodą, Mycie z użyciem detergentu	TAK
		2. Wnętrza kanałów: Przepływ płynów, Powietrze, Alkohol	TAK
		3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.)	TAK
14	Sposoby dezynfekcji	1. Powierzchnie zewnętrzne: Zanurzenie w środku dezynfekcyjnym	TAK
		2. Wnętrza kanałów: Przepływ środka dezynfekcyjnego, Alkohol, Powietrze	TAK
		3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Zanurzenie w środku dezynfekcyjnym	TAK
15	Dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji / i płukania	Wbudowana drukarka – wydruk w języku polskim	TAK
16	Identyfikacja endoskopu	System rejestracji endoskopów RFID dodatkowe informacje na wydruku: myjnia, użytkownik, aparat	TAK
17	System druku (cały proces)	1. Data i godzina rozpoczęcia procesu	TAK
		2. Proces Mycia, Płukania, Dezynfekcji	TAK
		3. Godzina zakończenia procesu	TAK
		4. Temperatura środka dezynfekcyjnego	TAK
		5. Ilość użyć środka dezynfekcyjnego	TAK
		6. Dane z systemu RFID: myjnia, użytkownik, aparat	TAK
18	Dezynfekcja wody	Wbudowana przepływowa lampa UV	TAK
19	Test szczelności	Wbudowany elektroniczny wyświetlacz ciśnienia na panelu czołowym myjni	TAK
		Test szczelności na mokro/ sucho	TAK
		Test szczelności podczas całego procesu mycia i dezynfekcji	TAK
		Automatyczny spust powietrza po zakończonym procesie oraz manualny spust powietrza.	TAK
		Dźwiękowa sygnalizacja spadku ciśnienia w przypadku nieszczelności aparatu.	TAK
20	Funkcja dodatkowego osuszania	Wbudowany kompresor ze zbiornikiem o pojemności min. 4 l. na sprężone powietrze z przewodem powietrznym i pistoletową rękojeścią	TAK
21	Funkcja osuszania po procesie mycia	Prysznic powietrzny wykorzystujący myjące dysze zapobiegający rozcieńczaniu dezynfektantu przez pozostałości wody.	TAK
22	Konektory (złączki)	2 wyjścia na test szczelności wewnątrz lub na zewnątrz komory myjącej – do wyboru.	TAK
		6 wyjść na kanały robocze	TAK
		awaryjny spust środka dezynfekcyjnego/detergentu/alkoholu	TAK
23	Podłączenie do instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej	Podłączenie hydrauliczne: zawór 1/2 lub 3/4 cala, odpływ kanalizacyjny, gniazdo sieciowe jednofazowe AC220-240V: 50/60Hz. / Wpięcie w sieć wodociągową, bez konieczności uzdatniacza wody	TAK
24	Wymaganie elektryczne (napięcie)	AC220 – 240 V, 50/60 Hz	TAK
25	Zużycie energii	Nie więcej niż: 2.0 kVA	TAK
26	Wymiary / Waga	Nie więcej niż: 630x700x980 / 90kg	TAK
27	Autoryzowany serwis techniczny w Polsce	Okres gwarancji min. 24 miesiące, okresowe przeglądy techniczne aparatów w trakcie gwarancji w cenie zakupu	TAK
28	Rok produkcji	2022	TAK
29	Instrukcja obsługi	W języku polskim	TAK
30	Menu obsługi	W języku polskim	TAK
31	Dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, certyfikat CE	---	TAK
32	Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem	---	TAK