Załącznik nr 2
Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych

Zadanie / Pakiet 6 – Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

Lp.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Rok produkcji 2022	Tak
2.	Okres gwarancji min. 24 miesiące, okresowe przeglądy techniczne aparatów w trakcie gwarancji w cenie zakupu	Tak
3.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	Tak
4.	Dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, certyfikat CE	Tak
5.	Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem	Tak
I	PARAMETRY OGÓLNE
1.	Diatermia chirurgiczna mono i bipolarna	Tak
2.	Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10”	Tak
3.	Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.100 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim	Tak
4.	Możliwość utworzenia min 6 podprogramów z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego	Tak
5.	Liczba gniazd przyłączeniowych: / Monopolarne uniwersalne – 1 szt. / Bipolarne uniwersalne – 1 szt. / Uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych / – 1 szt. / Bipolarne wielofunkcyjne - 1szt. / Neutralne uniwersalne –1	Tak
6.	Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami: / - jednopinowymi 4mm i 5mm oraz / - trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów	Tak
7.	Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu: / - 2 Pin w rozstawie 22mm i 28,5mm oraz / - 1 Pin	Tak
8.	Bipolarne gniazdo wielofunkcyjne umożliwiające podpięcie instrumentów do zamykania dużych naczyń w tyczkami 5 kołowymi będącymi w posiadaniu szpitala.	Tak
9.	Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek: / - 3 pinowych (monopolarnych) / - 2 pinowe w rozstawie 22mm i 28,5mm (bipolarnych)	Tak
10.	Uniwersalne gniazdo neutralne wyposażone w element przesuwny, który w zależności od położenia pozwala na pod­łączenie wtyczki: / - Ø 6,35 mm (standard ERBE) / - wtyczki z 2 bolcami (standard Valleylab)	Tak
11.	Sprzęt z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi – wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu	Tak
12.	Sprzęt umożliwiający równoczesne podpięcie min. 3 instrumentów bipolarnych	Tak
13.	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanek, sposobu prowadzenia cięcia lub koagulacji – siły przyciskania do tkanek.	Tak
14.	Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W	Tak
15.	Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400 W	Tak
16.	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący	Tak
17.	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej / 2 rodzaje: delikatny i intensywny	Tak
18.	Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200W	Tak
19.	Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową	Tak
20.	Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną	Tak
21.	Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych	Tak
22.	Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej	Tak
23.	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej	Tak
24.	W sprzęcie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm	Tak
25.	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń opiera się całkowicie na automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń z funkcją Auto Stop)	Tak
26.	Sprzęt z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat zgłasza to stosownym komunikatem	Tak
27.	Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start	Tak
28.	Tryb cięcia bipolarnego w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min. 400W	Tak
29.	Tryb koagulacji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.240W	Tak
30.	Komunikacja systemu WiFi dla potrzeb serwisowych	Tak
31.	Oprogramowanie w języku polskim	Tak
32.	System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody)	Tak
33.	Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra	Tak
II	WYPOSAŻENIE
1.	Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania j- z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt.	Tak
2.	Pojedynczy włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programów ( do dezynfekcji) – 1szt	Tak
3.	Wózek pod diatermię z możliwością zamontowania w przyszłości dodatkowych modułów takich jak argon, ewakuatora dymów – 1szt	Tak
4.	Wielorazowy laparoskopowy instrument do zamykania dużych naczyń końcówki zagięte, radełkowane typu Marylland, dł.340mm, śr. 5 mm. Instrument wraz z kablem przyłączeniowym dł. min. 4m i wtyczką 5 kołową – 2 kompletny intrument	Tak
5.	Wielorazowy bipolarny instrument laparoskopowy z funkcją koagulacji bipolarnej oraz cięcia za pomocą prądu bipolarnego, końcówka radełkowana zagięta, instrument ø 5 mm, długość 350 mm – 2 szt.	Tak
6.	Kabel przyłączniowy bipolarny dł.4m –2szt.	Tak
7.	Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 150 mm- 1szt. ( do tyreoidektomii)	Tak
8.	Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 190 mm- 1szt. ( do tyreoidektomii)	Tak
9.	Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 270mm- 2szt.	Tak
10.	Elektroda neutralna dwudzielna – 100szt.	Tak
11.	Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej – 2 szt.	Tak