Załącznik nr 2
Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych

Zadanie / Pakiet 1 – Myjnia ultradźwiękowe – 5 szt.
Urządzenie A - parametry dla 3 szt. z 5

Lp.	Parametry minimalne/ warunki przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie wykonane w całości z stali nierdzewnej	TAK
2	Pojemność min. 30 l	TAK
3	Wanna myjki spawana z wysokogatunkowej blachy nierdzewnej o grubości 1.5 mm	TAK
4	Pokrywa myjni osadzona na zawiasach z izolacją termiczną i akustyczną oraz uszczelką sylikonową	TAK
5	Kosz na narzędzia dopasowany do wielkości wanny	TAK
6	Menu i obsługa w języku polskim	TAK
7	Panel informacyjny LCD wskazujący parametry cyklu pracy w j. polskim	TAK
8	Czas mycia (regulowany): 0 - 30min	TAK
9	Zakres regulacji temperatury od 30 do 80 st.
10	Moc ultradźwiękowa min. 2x700 W	TAK
11	Częstotliwość min. 40 kHz	TAK
12	Moc układu grzania min. 800 W	TAK
13	Zasilanie: AC220 – 240 V, 50/60 Hz	TAK
14	Waga urządzenia nie większa niż 30kg	TAK
15	Urządzenie wyposażony w zawór spustowy o średnicy ½ cala	TAK
16	Okres gwarancji min. 24 miesiące, okresowe przeglądy techniczne aparatów w trakcie gwarancji w cenie zakupu	TAK
17	Rok produkcji 2022	TAK
18	Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim	TAK
19	Dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, certyfikat CE	TAK
20	Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem	TAK

Urządzenie B - parametry dla 2 szt. z 5

Lp.	Parametry minimalne/ warunki przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie wykonane w całości z stali nierdzewnej	TAK
2	Pojemność min. 90 l	TAK
3	Wanna myjki spawana z wysokogatunkowej blachy nierdzewnej o grubości 2 mm	TAK
4	Pokrywa myjni osadzona na zawiasach z izolacją termiczną i akustyczną oraz uszczelką sylikonową	TAK
5	Kosz na narzędzia dopasowany do wielkości miejsca wsadowe (30 cm x 60 cm x 30 cm) + drugi kosz odpowiadający połowie miejsca wsadowego (30 cm x 30 cm x 30 cm)	TAK
6	Możliwość zawieszenia kosza powyżej kąpieli wodnej	TAK
7	Menu i obsługa w języku polskim	TAK
8	Panel informacyjny LCD wskazujący parametry cyklu pracy w j. polskim	TAK
9	Czas mycia (regulowany): 0 - 99min	TAK
10	Zakres regulacji temperatury od 10 do 80 st.	TAK
11	Moc ultradźwiękowa min. 2x700 W	TAK
12	Częstotliwość min. 40 kHz	TAK
13	Moc układu grzania min. 5500 W	TAK
14	Zasilanie: AC 400 V, 50/60 Hz	TAK
15	Waga urządzenia nie większa niż 100kg	TAK
16	Urządzenie wyposażony w zawór spustowy o średnicy 1 cal	TAK
17	Okres gwarancji min. 24 miesiące, okresowe przeglądy techniczne aparatów w trakcie gwarancji w cenie zakupu	TAK
18	Rok produkcji 2022	TAK
19	Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim	TAK
20	Dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, certyfikat CE	TAK
21	Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem	TAK