Łódź, 10.12.2021r.

Zapytanie ofertowe

„Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem”

do Szpitala Zakonu Bonifratrów
św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.

Nr postępowania: 01/2021

ZATWIERDZAM

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest: Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.
Adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź
NIP: 729-26-69-818, Regon: 100771970
Faks: (42) 685 51 69, tel. (42) 685 51 63, adres e-mail: szpital@bonifratrzy.lodz.pl
Strona internetowa, na której Zamawiający umieści zapytanie ofertowe: https://bonifratrzy.pl/szpital-lodz/

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. (ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź) zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do niniejszego zapytania (Wzór umowy).

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – wg zał. nr 1 do niniejszego zapytania;
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wypełniony w rubryce „Parametry oferowane” i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wg zał. nr 1 do niniejszego zapytania;
3) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 3 do niniejszego zapytania), że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1656) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie;
4) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
W/w dokumenty muszą być podpisane/parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub przedłożonym pełnomocnictwem).
2. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 1.3 i 1.4, będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych, zaś w przypadku braku ich uzupełnienia, odrzuceniem oferty.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	###### Cena	60%	60 punktów
2.	###### Parametry techniczne	30%	30 punktów
3.	###### Okres gwarancji	10%	10 punktów

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Σ = Wp1 + Wp2 + Wp3

Gdzie:	Wp1	- wartość punktowa za kryterium „Cena”
Wp2	- wartość punktowa za kryterium „Parametry techniczne”
Wp3	- wartość punktowa za kryterium „Okres gwarancji”

1) Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1).
Kryterium „Cena” oceniane będzie wg wzoru:

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

Gdzie:	R	- ranga w ocenie (tj. 60 pkt)
Cmin	- cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)
Cob	- cena oferty badanej

Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

2) Zasady oceny kryterium „Parametry techniczne” (Wp2)
Ocena kryterium „Parametry techniczne” zostanie dokonana na podstawie parametrów podanych przez Wykonawcę w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego).
Kryterium „Parametry techniczne” oceniane będzie wg wzoru:

Wp2 = R x (Pob / Pmax)

Gdzie:	R	- ranga w ocenie (tj. 30 pkt)
Pob	- ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę zgodnie z metodą określoną w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego
Pmax	- maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania zgodnie z metodą określoną w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, tj. 26 punktów

3) Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” (Wp3).
Ocena kryterium „Okres gwarancji” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach czasu trwania gwarancji, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji (liczony od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia) wynosi: 24 miesiące.

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Okres gwarancji” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) gwarancja od 24 do 35 miesięcy	Wp3 = 0 pkt;
2) gwarancja powyżej 35 do 47 miesięcy	Wp3 = 5 pkt;
3) gwarancja powyżej 47 miesięcy	Wp3 = 10 pkt;

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji” wynosi 10 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający dokona wyboru oferty, który uzyska największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający w takim przypadku spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
6. Jeżeli dwie oferty przedstawiają taki sam bilans pkt. i cenowy, Zamawiający przewiduje wezwać Wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym zapytaniu dopuszcza się, oprócz formy pisemnej, przekazywanie oświadczeń, zawiadomień, dokumentów w formie faksu ((42) 685 51 69) lub drogą elektroniczną (e-mail: szpital@bonifratrzy.lodz.pl).
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:
Jarosław Witusiński	tel. (42) 68 55 044
w sprawach formalnych:
Anna Skałban	tel. 601 072 679

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę wraz z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
2. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
3. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę(osoby) podpisującą(ę) ofertę.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono zapytanie
8. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: szpital@bonifratrzy.lodz.pl.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę treści warunków Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono zapytanie.
10. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania.

11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o., 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 17.12.2021 r. do godziny 15 00.

12. Opakowanie/koperta oferty powinna być oznaczona w następujący sposób:

Zamawiający: / Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. / 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61 / Oferta: Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem / (zapytanie ofertowe nr: 01/2021) / Wykonawca: / ……………………………………………………….….

13. Termin otwarcia ofert:

w dniu: 17.12.2021r. Godzina 15 30
w siedzibie Zamawiającego.

14. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy analogicznej jak w przypadku jej złożenia.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty.
18. Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od potencjalnych Wykonawców, których oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
19. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) oferta została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert lub/i w niewłaściwym miejscu,
2) jest niekompletna, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych,
3) oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) oferta nie została sporządzona zgodnie ze sposobem przygotowania oferty określonym w zapytaniu ofertowym.
20. Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
3) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.
5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
6. Wykaz załączników do niniejszego zapytania:
1) Formularz ofertowy – zał. nr 1;
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2
3) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia – zał. nr 3;
4) Wzór umowy – zał. nr 4;
5) Klauzula informacyjna – zał. nr 5;
6) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – zał. nr 6.

Załącznik nr 1

Wykonawca[1]:	Zamawiający:
[1] w przypadku składania oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę wymaga się wypełnienia dla każdego Wykonawcy osobno;

Szpital Zakonu Bonifratrów
św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 61
93-357 Łódź

.................................................................................
(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

e-mail Wykonawcy: …..................................

tel. ........................... faks .................................

osoba do kontaktu: ..……………………………………………………

NIP ……………………………… REGON ……………………………

FORMULARZ OFERTOWY

I. Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. na warunkach jak niżej:
1)
Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	Stawka VAT [%]	Producent / model
Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem	szt.	1

2) oferujemy okres gwarancji: ….............. miesięcy (min. 24 miesiące) liczony od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

II. Jednocześnie oświadczamy, że:

1) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

2) zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

3) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym wraz z załączonym do niej wzorem umowy oraz złożonej oferty;

4) przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (w całości/w części[2]). Podwykonawcom: …………....................................................................................................... zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .......................................................................................................................[3];
[2] niewłaściwe skreślić;
[3] należy podać firmy Podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom, o ile są wiadome;

5) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr …................[4];
[4] podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku stron uprawnionych do utajnienia należy pole zakropkowane skreślić;

6) stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie[5] prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ..............……………….……………....................………… ................................................................................ ….[6] objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła …….........…. zł[7], stawka VAT ……..[8];
[5] niewłaściwe skreślić;
[6] wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
[7] wpisać wartość części zamówienia objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
[8] wpisać wartość stawki podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie;

III. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: ……...………………………………………………....................………………............………..... (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).

................................, dnia..............................

...............................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 2

.............................................................................
(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

Uwaga: Parametry określone w poniższej tabeli są parametrami wymaganymi, za wyjątkiem parametrów pożądanych. Zamawiający w kolumnie „Ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium „Parametry techniczne”” określił metodę oceny dla poszczególnych parametrów. Dla parametrów wymaganych i pożądanych Wykonawca w kolumnie „Parametry oferowany (podać wartości oferowanych parametrów)” winien opisać/podać oferowane parametry. Brak opisu w w/w kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, tj. w przypadku parametrów wymaganych będzie skutkowało odrzuceniem oferty, natomiast w przypadku parametrów pożądanych - przyznanie 0 punktów w danej pozycji.

L.p.	Parametry techniczne	Parametr wymagany / pożądany	Parametry oferowane (podać wartości oferowanych parametrów)	Ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium "Parametry techniczne"
	Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych	wymagany
	Aparat jezdny	wymagany
	Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich	wymagany
	Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) Transformator separacyjny.	wymagany
	Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych.	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych	wymagany
	Zasilanie w gazy (O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej	wymagany
	Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O)	wymagany
	Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m.	wymagany
	Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza	wymagany
	Szybka zmiana stężeń O2, przepływu i środków wziewnych AA	wymagany
	Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów	wymagany
	Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min.	wymagany
	Elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów	wymagany
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%.	wymagany
	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej	wymagany
	Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk	wymagany
	Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła.	wymagany
	Światło typu LED z płynną regulacją	wymagany
Układ oddechowy
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych	wymagany
	Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu.	wymagany
	Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu.	wymagany
	Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min.	wymagany
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l.	wymagany
	Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. / Wymiana bez stosowania narzędzi.	wymagany
	Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu	wymagany
	Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny)	wymagany
	Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych.	wymagany
	Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej	wymagany
	Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie	wymagany
Respirator anestetyczny
	Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC).	wymagany
	Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC).	wymagany
	Tryby z gwarantowaną objętością	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym	wymagany
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym	wymagany
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min.	wymagany
	Tryb wentylacji CPAP+PSV.	wymagany
	Tryb wentylacji ręczny.	wymagany
	Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym	wymagany
	Możliwość wyposażenia aparatu w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym	wymagany
	Pauza przepływu gazów maksimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej	wymagany
	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora	wymagany
	Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną.	wymagany
	Przełączanie mechaniczne wentylacji przy pomocy dźwigni	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4.	wymagany
	Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum / 4 ÷ 100 oddechów / min.	wymagany
	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml.	wymagany
	Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: / minimum 5 ÷ 1500 ml.	wymagany
	Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): / minimum 4÷25 cm H2O.	wymagany
	Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu.	wymagany
System alarmów
	Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV).	wymagany
	Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	wymagany
	Alarm Apnea	wymagany
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną.	wymagany
	Alarm braku zasilania w gazy	wymagany
Pomiary i obrazowanie
	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych	wymagany
	Pomiar objętości oddechowej (TV).	wymagany
	Pomiar objętości minutowej (MV).	wymagany
	Pomiar częstości oddechu.	wymagany
	Pomiar ciśnienia szczytowego.	wymagany
	Pomiar ciśnienia średniego.	wymagany
	Pomiar ciśnienia Plateau.	wymagany
	Pomiar ciśnienia PEEP.	wymagany
	Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną.	wymagany
	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.	wymagany
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta.	wymagany
	Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych.	wymagany
	Przekątna ekranu: minimum 15".	wymagany
	Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli.	wymagany
	Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu	wymagany
	Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia.	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora.	wymagany
	Większa ilość niż 4 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym.	wymagany
	Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. / Możliwość obrazowania krzywej.	wymagany
	Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych	wymagany
	Prezentacja pętli: / -ciśnienie / objętość / -przepływ / objętość	wymagany
	Prezentacja podatności układu oddechowego	wymagany
	Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej	wymagany
	Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora	wymagany
	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta.	wymagany
	Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. / Możliwość zastosowania w monitorze / Moduł kompatybilny z modułami gazowymi Carescape	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
Parownik
	Parownik do sevofluranu na wyposażeniu	wymagany
	Uchwyt dla minimum 2-ch parowników.	wymagany
	Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. / Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie	wymagany
Ssak
	Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów.	wymagany
	Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy).	wymagany
System testowania aparatu
	Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie.	wymagany
	Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu	wymagany
	Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji.	wymagany
	Menu w języku polskim.	wymagany
Kardiomonitor do aparatu do znieczulania
	Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia).	wymagany
	System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika	wymagany
	Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń oraz dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń.	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów	wymagany
	System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków	wymagany
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	wymagany
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych	wymagany
	Monitor wyposażony w tryb nocny: uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów.	wymagany
	Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami.	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
Zasilanie
	Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz	wymagany
	Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta.	wymagany
Praca w sieci centralnego monitorowania
	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.	wymagany
	Monitory umożliwiające wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych	wymagany
	Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure)	wymagany
	Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. / Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie.	wymagany
	Monitory umożliwiające zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp.	wymagany
	Monitory umożliwiające wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.	wymagany
	Monitory umożliwiające wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej	wymagany
Sposób montażu
	Do każdego monitora uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania	wymagany
Wymogi funkcjonalne
	Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,5" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. / Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2".	wymagany
	Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego	wymagany
	Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło.	wymagany
	Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów	wymagany
	Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich	wymagany
	Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m	wymagany
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2	wymagany
	Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg	wymagany
	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwiajęce kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych	wymagany
Monitorowane parametry
	EKG	wymagany
	Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG	wymagany
	Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady	wymagany
	Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min.	wymagany
	W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. / Długość przewodów przynajmniej 3m	wymagany
	Analiza arytmii	wymagany
	Analiza arytmii w min. 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie	wymagany
	Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor.	wymagany
	Analiza ST	wymagany
	Analiza odcinka ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie	wymagany
	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm	wymagany
	Oddech	wymagany
	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.	wymagany
	Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej	wymagany
	Saturacja (SpO2)	wymagany
	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET	wymagany
	Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%	wymagany
	Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji	wymagany
	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca	wymagany
	Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.	wymagany
	W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.	wymagany
	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)	wymagany
	Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.	wymagany
	Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut	wymagany
	Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków zawierających od 1 do 25 powtórzeń w wybranym odstępie czasu	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego	wymagany
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym	wymagany
	W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych.	wymagany
	Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Temperatura	wymagany
	Pomiar temperatury w 2 kanałach	wymagany
	Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur	wymagany
	Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru	wymagany
	W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych.	wymagany
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)	wymagany
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów	wymagany
	Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg	wymagany
	Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień / Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny	wymagany
	Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach.	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy oferowany kanał)	wymagany
	Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT)	wymagany
	Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D	wymagany
	Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady.	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF	wymagany
	Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora.	wymagany
	W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni i stopie (dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych) oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora.	wymagany
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczną identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta.	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta	wymagany
Alarmy
	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm	wymagany
	Możliwość zmiany priorytetu alarmów	wymagany
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.	wymagany
	Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.	wymagany
	Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.	wymagany
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku	wymagany
Analiza danych
	Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin.	wymagany
	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej	wymagany
	Monitor wyposażony we wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzną aplikację uruchamianą na ekranie oferowanego monitora - ujętą w ofercie.	wymagany
	Monitor wyposażony w funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS oraz funkcję OxyCRG	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt
	Monitor wyposażony w port USB do przenoszenia konfiguracji oraz trendów. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona hasłem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel.	pożądany		NIE - 0 pkt; / TAK - 1 pkt

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania, w związku z zaoferowanymi parametrami urządzenia, wynosi: 26.

................................, dnia..............................
...............................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 3

.............................................................................
(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY

Na potrzeby zapytania ofertowego pn.:

„Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem”

prowadzonego przez Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o., oświadczam(y), że dysponuję(emy) kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1565) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawię(my) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie.

................................, dnia..............................
...............................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 4
WZÓR
Umowa nr ………

Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:
Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000340291, NIP: 7292669818,
Regon: 100771970
które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..
zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”
a
firmą ………………………….…………………………………..………………………………………................…
zarejestrowaną w ……….....……., pod nr KRS ………...……., NIP: ………...……., Regon: ………...…….
którą reprezentuje ………………………………………………………………………………
zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

§ 1
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem (dostawa) aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do Umowy (wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego).
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostawy przedmiotu zamówienia do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź wraz z wymaganymi dokumentami (tj. instrukcją obsługi w języku polskim, kartą gwarancyjną oraz informacje niezbędne do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego sprzętu) - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny z pracownikiem Działu Technicznego tel.: ............................;
2) dokonania montażu (jeżeli wymaga) i uruchomienia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko, nie później niż w dniu dostawy;
3) przeprowadzenia w ramach wartości Umowy szkolenia lub cyklu szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu dostawy;
4) przeprowadzania w ramach wartości Umowy nieodpłatnych przeglądów technicznych w czasie trwania gwarancji, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy;
5) respektowania wszystkich deklaracji zawartych w ofercie przedłożonej Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6) realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem numerów seryjnych oraz oznaczeń producenta poszczególnych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sprzęt medyczny wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, według wzoru stanowiącego załącznik nr…. do Umowy (wg załącznika nr 7 do Zapytania ofertowego). Wykonawca dostarczy fakturę VAT najpóźniej w dniu dostawy.
2. Osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest:
……………………………– ……………………… (tel. ……………………..).
3. Dostarczenie niekompletnego aparatu i/lub niezgodnego z załącznikiem nr … do Umowy (wg załącznika nr … do Zapytania ofertowego), przedmiotu zamówienia złej jakości lub brak wymaganej dokumentacji jest podstawą do odmowy odbioru i wystawienia protokołu odmowy odbioru aparatu wraz ze wskazaniem wykazu niedostarczonych części aparatu lub dokumentacji, a w konsekwencji – po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, jest podstawą do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem na swój koszt i ryzyko, w terminie
do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (tj. do dnia ................ r.).
2. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia brutto wynosi: .............. PLN (słownie: ...................), w tym podatek VAT ….% i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, koszty związane z udzieloną gwarancją).
§ 4
1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie papierowej lub elektronicznej.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot Umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
4. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.
5. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.
§ 5
1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w §2 ust. 1 pkt 2 i 3, §3 ust. 1, §6 ust. 5 oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 2 Umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający rozwiąże Umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie wykona zamówienia w terminie 7 dni od dnia określonego w §3 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust 2 Umowy.
4. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 10 1020 3352 0000 1202 0165 9283 po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
7. Ogólna wysokość kar umownych naliczonych przez każdą ze Stron nie może przekroczyć 50% wartości brutto Umowy, określonej w § 3 ust. 2 Umowy.
§ 6
1. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt będący przedmiotem Umowy na okres ….. miesięcy od daty dokonania odbioru zamówienia potwierdzonego podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym, obejmującej nieodpłatne przeglądy techniczne z częstotliwością (1-więcej) przegląd na rok, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonego sprzętu lub w przypadku uzasadnionych przesłanek technicznych jego bloku (zespołu) funkcjonalnego na nowy, jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w nim trzeciej naprawy gwarancyjnej. Wymiany należy dokonać w terminie 14 dni.
3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do napraw gwarancyjnych w ciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie jakichkolwiek awarii Zamawiający (osoba upoważniona przez Zamawiającego) będzie dokonywał na numer tel.: ………... lub adres e-mail: ……………….., przy czym Wykonawca gwarantuje odbiór zgłoszenia przez całą dobę 365 dni w roku.
4. Termin upływu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności aparatu, jeżeli jest on dłuższy niż 72 godziny.
5. W przypadku napraw gwarancyjnych wymagających czasu powyżej 5 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie 24 godzin, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia aparatu, zastępczego tej samej bądź nie gorszej klasy lub innego rozwiązania organizacyjnego zapewniającego Zamawiającemu ciągłość udzielanych usług medycznych pacjentom.
6. Zamawiający może korzystać z uprawnień w zakresie rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, i w kolejności przez siebie wybranej.
7. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,004% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
§ 7
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w sytuacji:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim wynika to z uchwalonej ich treści oraz daty wejścia w życie;
2) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa, w zakresie w jakim wynika to z uchwalonej ich treści oraz daty wejścia w życie;
3) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w Zapytaniu ofertowym, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiotu zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym,
4) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego Umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą, którego nastąpi wykreślenie z Umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie go zamiennym,
5) zmian w Umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
6) zmiany wynagrodzenia na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
7) zmiany terminu przeprowadzenia szkoleń, jeżeli z przyczyn dotyczących Zamawiającego nie będzie możliwe ich przeprowadzenie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy.
2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Wykonawca/Zamawiający zobowiązany będzie przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy.
§ 8
(jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy siłami własnymi oraz przy udziale Podwykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie:
1) siłami własnymi
– ...........................................................................................................................,
2) siłami Podwykonawców
– ............................................................................................................................
2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą Umową wykonanie przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
3. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom przedmiotu niniejszej Umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek odsunąć od wykonywania przedmiotu Umowy wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania.
5. W umowie o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą należy zapewnić aby:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,
2) suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy,
3) spełnione były wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, co do których wyłączny jest charakter dyspozytywny, w szczególności postanowienia art. 436 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa była wcześniej zawarta, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
7. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
8. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie było stosowane lub nie pokryje całości roszczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.
9. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę.
10. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z niniejszą Umową, wykonanie umowy o podwykonawstwo.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany.
12. Podwykonawca przedstawia oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym.
13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
14. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo.
§ 9
Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2021 poz. 711 ze zm.).
§ 10
1. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1781).
2. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności dane osób uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy oraz osób działających w imieniu jej Stron. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr …. do Umowy (wg załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kopii klauzuli informacyjnej każdej z tych osób, w tym ewentualnym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
§ 11
W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy i nieuzgodnienia wspólnego stanowiska przez Strony, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.
§ 12
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna
(załącznik do umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2 wzoru umowy)

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy, że:
1. Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 61,
   (93-357), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000340291, NIP: 7292669818, REGON: 100771970 jest Administratorem danych osobowych Wykonawcy, osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy oraz pracowników i współpracowników Wykonawcy w związku z podpisaniem przez Wykonawcę i Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. umowy o współpracę. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail: szpital@bonifratrzy.lodz.pl lub korespondencyjnie, na adres siedziby wskazany powyżej.
2. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bonifratrzy.lodz.pl.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Wykonawcy, osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy oraz pracowników, współpracowników Wykonawcy w celu realizacji współpracy, w szczególności w celu realizacji przedmiotu umowy o współpracę. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej, dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy bądź podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie, której opiera się współpraca (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do reprezentacji, pracowników, współpracowników Wykonawcy jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – kontakt w sprawie realizacji współpracy i wykonania umowy. W związku z realizacją umowy o współpracę, dane w/w osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń z niej wynikających (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z zapewnieniem zgodności i wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych, w szczególności regulacjami wynikającymi w szczególności z prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej w związku z realizacją umowy o współpracę (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy o współpracę. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
4. Jeśli Administrator danych nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane osobowe w zakresie: m.in.: imię (imiona) i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia, mogły zostać pozyskane przez Administratora danych z umowy o współpracę lub udostępnione przez podmiot, z którym łączy osobę, której dane dotyczą umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy o współpracę, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.
6. Odbiorcami danych osobowych będą/mogą być: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Szpitala wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszej umowy, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora danych np. zewnętrznym firmom audytorskim – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione kancelariom prawnym oraz podmiotom, organom państwowym uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie i celu realizacji przez nich ustawowych zadań. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie żądania na adres e-mail:
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora danych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby, których dane zostaną przekazane do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o współpracę o treści obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt. 1-8 powyżej.

Załącznik nr 7

WZÓR
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Dotyczy:	………………………………………………………………………………………

Zamawiający:	Wykonawca:

Szpital Zakonu Bonifratrów	…………………………………
św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.	…………………………………
z siedzibą w Łodzi	…………………………………
ul. Kosynierów Gdyńskich 61	…………………………………
93 – 357 Łódź	…………………………………

Niniejszy protokół potwierdza, co następuje:

1. Dostarczony w dniu ………………………………… sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem Umowy nr …………………………..………………… z dnia …………………………………………. .
2. Przedmiot dostawy i odbioru:

Lp.	Nazwa	Nr fabryczny*	Ilość	Uwagi

3. Zamontowany/zainstalowany, uruchomiony i przekazany do użytku sprzęt medyczny jest kompletny.
Użytkownik otrzymał również instrukcję obsługi[9] i kartę gwarancyjną.
[9] jeżeli dotyczy
4. Potwierdza się przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji.
5. Inne uwagi: …………………………………………………………………………………………………. …………………………………..………………………………………………………………………….
6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Protokół podpisali

ze strony Zamawiającego:	ze strony Wykonawcy:

...........................................................	............................................................